杭州未来科技城医院康复设备采购询价公告

一、项目概况：

根据国家有关法律法规规定和医院管理规定，拟对本院康复设备采购进行院内询价，充分体现“公平竞争、服务高效、择优选择”的原则。

1. 相关资质：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，同时，合格投标人必须达到以下商务要求：工商营业执照、法人授权，质量认证证书、取得国械备的注册证号。

2.采购要求：详见询价文件。

3.响应文件提交：截止时间：2022年03月30日16点30分（北京时间）地点：2F行政办公区

4.谈判时间：2022年03月31日（星期三）上午10:00；谈判地点：4F-408

5.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

6.联系人：姚先生 13819278668

杭州未来科技城医院

2022年03月28日

- 附件：询价文件

| - 设备1 |  |
| --- | --- |
| - 设备名称 | - 多频振动排痰机 |
| - 数量 | - 3台 |
| - 最高限价 | - 4.8万元 |
| - 技术参数 | - 1.设备用途： - 多频振动排痰机采用机械振动的传输方式，运用其特有的振动功能，通过模拟人工手法叩击、震颤和挤推的工作方式，协助术后或体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善瘀滞的肺部血液循环状况，预防或减少呼吸系统并发症的发生。 - 2. 结构形式：双路成人落地推车式 - 外形采用ABS工程塑料机箱，采用一次出模成型，流线型外观设计。 - 显示方式:全电脑控制液晶大屏幕显示，中文菜单操作。 - 3.操作方式 - * 采用一键飞梭的旋钮操作方式。 - 分为手动操作模式和自动操作模式。 - 手动模式可根据患者需求设定治疗功率。 - 四种自动程序模式P1、 P2、 P3、 P4, 分别为轻柔、标准、加强、超强模式。自动程序模式直接由电脑自动控制的，无需人为去改变频率就能为使用者提供可选择的各种组合频率。 - 4.治疗头及软轴结构 - 每路输出可配置5个治疗头。根据患者体征姿位选择不同的治疗头。 - 7mm超大的震动幅度，治疗效果更加突出。 - 动力头外径尺寸：成人型传动动力头直径90mm±2mm - * 操作过程中手柄可以360度自由转动，使医护人员操作灵活方便,软轴不易损坏。 - * 治疗软轴可以自由插拔，方便更换。 - 传动软轴长度 1.8m - 5.电机 - 进口稀土永磁低压直流电机，动力强劲，治疗过程中动力无衰减、无卡滞。 - 6.安全电压 - * 独有24V安全操作电压，使产品使用更安全 - 7.输入输出功率 - * 采用伺服电路设计，使设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致，无功率衰减。 - 8.治疗头的尺寸 - 成人治疗头每路输出配置5个 - 长方形海绵头1个：长240mm±5mm，宽70mm±5mm；特定型，肋部、肩部等治疗或护理 - 圆形平面橡胶头1个：直径130mm±5mm；增强型，治疗用 - 圆形海绵头1个：直径90mm±5mm；标准型，治疗或护理用 - 圆形海绵头1个：直径78mm±5mm；柔和型，护理或儿童专用 - 圆形海绵头1个：直径68mm±5mm；柔和型，儿童专用 - 9.频率范围 - 成人10Hz-60Hz，频率可调，步距1Hz，误差为±20%。 - 10.定时时间 - 手动模式定时时间:1min-60min，步距为1min，误差为±10% - 自动模式定时时间分四档:5min、10min、15min、20min，误差为±10% |
| - 设备2 |  |
| - 设备名称 | - 中药熏蒸机 |
| - 数量 | - 3台 |
| - 最高限价 | - 6万元 |
| - 技术参数 | - 1、★通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制； - 2、★预热及治疗功率1、2、3、4档可调； - 3、人性化设计，具有预热温度设置功能，预热设定温度为70℃～90℃； - 4、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟（因加液量及药液温度不同，通常为3-10分钟）； - 5、治疗时间1-60分钟可调； - 6、具有低液位报警及温度保护开关功能； - 7、★设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调； - 8、★远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源； - 9、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示； - 10、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压； - 11、★喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求； - 12、设备输入功率：2100VA； - 13、额定装药最大容量：5L ； - 14、智能倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间完全相符； - 15、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离； - 16、采用气路、液路防阻塞设计及工艺； - 17、采用直径达23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护； - 18、外置气路过滤器，方便清洁维护； - 19、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器，使用寿命较常规加热器长一倍以上； - 20、★入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准； - 21、★喷杆活动关节（提供专利证书）箱体及排气装置（提供专利证书）注塑箱体结构（提供专利证书） |
| - 设备3 |  |
| - 设备名称 | - 肩关节复位器 |
| - 数量 | - 1 |
| - 最高限价 | - 1.7万 |
| - 技术参数 | - 1、特性：微电脑控制，液晶显示，自动复位，力矩控制，超负荷自动反转，自动增加活动角度，定时关机（10-290分钟，间隔10分钟），手控器控制，患者可自主操作。 - 2、关节活动范围：前屈、后伸位0-270；外展、内收位0-270；内旋、外旋位：0-180。 - 3、支架范围：250-350mm。 - 4、运动速度：0-6/S，无级调速。 - 5、重量：20-30Kg - 6、噪音：≤50dB(A) |
| - 设备4 |  |
| - 设备名称 | - 翻身床 |
| - 数量 | - 6 |
| - 最高限价 | - 6.8万 |
| - 技术参数 | - 站立角度:±85° - 起背角度：土85° - 翻身角度：土60° - 落腿角度：±40° - 抬腿角度：±50° - 床体材质：加厚铁管 - 适用人群：老人、瘫痪病人等 - 整体尺寸：2000*960*550mm - 产品配件：洗头盆、输液架、床垫、护栏、脚轮、 ABS 床头、遥控器 |
| - 设备5 |  |
| - 设备名称 | - 直流感应电疗机 |
| - 数量 | - 1 |
| - 最高限价 | - 0.25万 |
| - 技术参数 | - 1、直流输出电流：0~50mA，适用于各种直流疗法和直流药物离子透入用。 - 2、感应输出：疏波、感应波、密波、和疏密波。适用于神经衰弱、急性钮伤、肩周炎、关节炎的辅助治疗。 - 3、输出数字显示、电子定时，分强、弱二档。 |
| - 商务要求 |  |
| - 供货期限 | - 合同签订后2周内 |
| - 供货方式 | - 送货上门，相关费用供货人承担 |
| - 付款条件 | - 验收后1周内95%，质保期满后1周内5% |
| - 质保期 | - ≥1年 |