杭州五官医学研究院有限公司

呼吸机设备采购询价公告

一、项目概况：

根据国家有关法律法规规定和医院管理规定，拟对本院设备采购进行院内询价，充分体现“公平竞争、服务高效、择优选择”的原则。

1. 相关资质：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，同时，合格投标人必须达到以下商务要求：工商营业执照、法人授权，质量认证证书、取得国械备的注册证号。

2.采购要求：详见询价文件。

3.响应文件提交：截止时间：2022年5月30日16点30分（北京时间）地点：2F行政办公区

4.谈判时间：2022年5月31日（星期二）上午10:00；谈判地点：4F-408

5.公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

6.联系人：姚先生 13819278668

杭州五官医学研究院有限公司

2022年5月26日

- 附件：询价文件

| 设备1 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 呼吸机 |
| 数量 | ≥2 |
| 最高限价 | 7万元/台 |
| 技术参数 | 一、基本特征 1.1 适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 1.2 ★采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，屏幕采用全贴合设计，可自由翻转，分辨率1280*800。 1.3 ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池）。 1.4 ▲电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.5 呼吸机提供系统自检和设备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 1.6 具有有创通气模式和无创通气模式。 1.7 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 1.8 ▲吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 二、呼吸模式及功能 2.1 ★模式配置：具有V-A/C、P-A/C、P-SIMV、V-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、nCPAP、NIPPV、PSV-S/T、VS等12种通气模式 2.2 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸、叹息功能、自动插管补偿、P-V工具、P0.1、近端监测辅助等功能 2.3 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致 2.4 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度 2.5 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 2.6 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节 2.7 ★具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 2.8 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 ★潮气量：20ml-2200ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1-1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5-80 cmH2O 3.7 压力支持：0-80cmH2O 3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O 3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.10 ★氧疗流量：2~60L/min 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、最小压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 4.6 吸入的氧浓度的监测。 4.7★具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图、容积-CO2环图四种呼吸环监测。 4.8肺的力学：气道阻力、顺应性、RSB浅快呼吸指数、P0.1口腔闭合压、最大吸气负压、PEEPi内源性peep、呼吸功的监测。 五、其他功能 4.9呼吸机提供锁屏功能 5.0呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.1可存储8000事件日志，包括报警日志和操作日志 5.2 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能 5.3提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 5.4 具有HDMI接口，可外接显示器分屏显示 5.5具有护士呼叫接口 |
| 商务要求 | - 交货时间：合同签订之日起12个月内招标人按实际需求分批订货，中标人7个工作日内将货物配送至招标人指定地点，并完成安装、调试、验收。 - 交货地点：招标人指定地点。 - 质保期：验收后质保期1年。货物出现设备零部件质量问题时，质保期内中标人提供免费上门更换或维修（免差旅费，免人工费，零件费用按成本计算），质保期后提供不高于正常市场价格的更换或维修。提供终生免费技术咨询和指导。 - 付款方式：招标人每批次订货时，支付本批次货款100% |